## Slide 1
Introduction à la détection assistée par ordinateur (DAO) et à la radiographie ultra-portable
MODULE 2

## Slide 2: INTRODUCTION
Ce module explore de nouveaux outils pour le dépistage de la tuberculose avec approfondissement de l’utilisation de la détection assistée par ordinateur (DAO) et introduction de systèmes de radiographie ultra-portables (UP-XR). Le module décrit également comment les deux systèmes peuvent être intégrés et leur utilité individuelle et combinée pour le dépistage et le triage de la tuberculose.

## Slide 3: Aperçu du cours
Comprendre, interpréter et utiliser les résultats de la DAO
Utilisation de la DAO dans les programmes de dépistage de la tuberculose
Récapitulatif de la radiologie de base et des types de systèmes à rayons X
Introduction à la radiographie ultra-portable et à Delft Light
Résumé
Caractéristiques du produit CAD4TB
Comment utiliser la DAO et la radiographie ultra-portable ensemble

## Slide 4: Objectifs d’apprentissage
Décrire ce qu’est la technologie de DAO et comment elle peut être appliquée au dépistage de la tuberculose.
Connaître les principales caractéristiques des produits de DAO.
Comprendre ce que l’on entend par « radiographie ultra-portable » et les avantages et inconvénients de son utilisation.
Détailler les composants et les prix du système radiologique ultra-portable Delft Light.
Comprendre les différentes façons dont la DAO et la radiographie ultra-portable peuvent être intégrées pour une utilisation dans le dépistage et le triage de la tuberculose.
À la fin de ce module, les participants devraient pouvoir :

## Slide 5: Rappel : Directives de l’OMS sur le dépistage systématique
Dans les populations générales sans VIH âgées de 15 ans et plus dans lesquelles le dépistage de la tuberculose est recommandé :
Le dépistage systématique de la tuberculose peut être effectué à l’aide d’un dépistage des symptômes, d’une radiographie thoracique avec logiciel de détection assistée par ordinateur (DAO) ou de tests de diagnostic rapide moléculaires recommandés parl’OMS, seuls ou en combinaison.
Le logiciel de DAO peut être utilisé en remplacement des lecteurs humains pour interpréter les radiographies pulmonaires numériques dans le cadre du dépistage et du triage de la tuberculeuse.

## Slide 6: Logiciel de détection assistée par ordinateur (DAO) pour le dépistage et le triage de la tuberculose

## Slide 7: Aperçu de la DAO en tant qu’outil de dépistage et de triage de la tuberculose
La détection assistée par ordinateur (DAO) améliore la détection de la tuberculose en contournant les inefficacités dans l’interprétation des images de radiographie thoracique (CXR), en automatisant et en standardisant l’interprétation des rayons X, et en complétant le personnel de santé existant.
La DAO utilise un type d’intelligence artificielle connu sous le nom de réseaux neuronaux d’apprentissage en profondeur, pour lire les radiographies thoraciques et identifier les signes de tuberculose. Les réseaux neuronaux d’apprentissage profond s’inspirent du cerveau humain pour permettre aux machines d’apprendre à effectuer des tâches spécifiques.
En mars 2021, l’OMS a recommandé l’utilisation de la DAO comme alternative aux lecteurs humains pour interpréter les CXR dans le dépistage et le triage de la tuberculose chez les personnes âgées de 15 ans ou plus.
La DAO n’est ni recommandée ni validée pour être utilisée comme outil de diagnostic.

## Slide 8: Résultat de DAO
La DAO reçoit des radiographies numériques ou des films radiologiques analogiques numérisés et utilise l’intelligence artificielle pour les analyser à la recherche de signes de tuberculose. Ce processus peut être effectué avec ou sans connexion Internet.
En général, pour chaque radiographie reçue, la DAO fournit :
Un score d’anomalie (entre 0–1, ou 0–100). Score d’anomalie élevé = probabilité plus élevée de tuberculose.
Une carte thermique montrant où les anomalies sont détectées par le système de DAO.
Certains produits de DAO fournissent une classification binaire (« anomalies liées à la tuberculose présentes » ou « anomalies liées à la tuberculose absentes »).
Celles-ci peuvent être résumées dans un format de rapport personnalisable.
Les produits de DAO offrent également, et de plus en plus, un certain nombre de fonctionnalités complémentaires telles que les tableaux de bord de données.

## Slide 9: Comment comprendre les résultats de CAO Score d’anomalie Classification binaire
Les scores d’anomalie sont un résultat continu (entre 0–1 ou 0–100) et représentent la probabilité que la tuberculose soit présente sur une radiographie donnée.
Toutefois, les scores d’anomalie ne sont pas une probabilité et ne sont pas standardisés dans les logiciels de DAO, donc :
Une image ayant un score de 0,4 n’est pas nécessairement deux fois plus susceptible de contenir de la tuberculose qu’une image ayant un score de 0,2.
Un score de 0,5 dans le produit DAO A ne signifie pas la même chose qu’un score de 0,5 dans le produit DAO B.
La sélection d’un score seuil traduit ce résultat continu en une classification binaire : « Possibilité de tuberculose » // « Aucun signe de tuberculose ». Toutes les images radiologiques supérieures au seuil sont classées dans la catégorie « Possibilité de tuberculose ».
0
100
Score d’anomalie
Score seuil = 0,45 (ou 45)
0–44, toutes les images ont reçu la mention « Aucun signe de tuberculose »
Plus de 45, toutes les images ont été attribuées à la « Possibilité de tuberculose »
Classification binaire

## Slide 10: Détection des anomalies non tuberculeuses par DAO
De plus en plus de produits de DAO peuvent fonctionner bien plus comme un radiologue humain que les simples outils de détection de la tuberculose à partir desquels ils ont évolué.
Certains logiciels de DAO de la tuberculose peuvent classer les anomalies courantes de la CXR, telles que calcification, cardiomégalie, masse, nodule et épanchement pleural, ainsi que les anomalies osseuses et cardiaques.
Cependant, il y a un manque de données d’évaluation indépendantes sur la performance du système DAO pour le diagnostic différentiel et la précision avec laquelle il localise les anomalies.

## Slide 11: Validation de la DAO pour l’interprétation des radiographies numériques
En 2020, le Groupe d’élaboration des directives de l’OMS a évalué de manière autonome trois évaluations indépendantes de trois logiciels de DAO de détection de la tuberculose confirmée par la bactériologie dans une gamme de populations et de contextes.
Les résultats montrent la variabilité des lecteurs humains et des logiciels de DAO dans différents contextes et populations.
Type de boîtier/lecteur | Sensibilité | Spécificité
Profil de produit cible OMS | > 0,90 | > 0,70
Cas d’utilisation pour le dépistage |  | 
Logiciel de DAO | 0,90-0,92 | 0,23-0,66
Radiographie du thorax avec lecteur humain | 0,82-0,93 | 0,14-0,63
Cas d’utilisation pour le triage |  | 
Logiciel de DAO | 0,90-0,91 | 0,25-0,79
Radiographie du thorax avec lecteur humain | 0,89-0,96 | 0,36-0,63
Source : Lignes directrices unifiées de l’OMS sur la tuberculose
Conclusion : il existe un chevauchement important dans la sensibilité et la spécificité des lecteurs humains et des logiciels de DAO, suggérant donc qu’il y a peu de différence entre les deux.
De plus :
Dans de nombreux contextes, les prestataires de santé sans formation en radiologie sont chargés d’interpréter les radiographies pulmonaires.
Ces lecteurs peuvent ne pas être aussi qualifiés que les lecteurs « de référence » utilisés pour la comparaison dans les évaluations.
Ainsi, la DAO peut avoir des performances encore plus favorables en comparaison.

## Slide 12: Validation de la DAO pour l’interprétation des radiographies numériques
Dans la dernière comparaison directe de la performance globale de la dernière version de cinq logiciels de DAO commerciaux, tous les produits de DAO :
Ont montré des performances supérieures à celles des radiologues locaux
Ont pu réduire de moitié le nombre de tests Xpert requis, tout en maintenant une sensibilité élevée (>90 %)
Ont eu de moins bons résultats dans les groupes d’âge plus âgés et ceux ayant des antécédents de tuberculose
La performance de différents produits de DAO peut être comparée en construisant une courbe de caractéristiques de fonctionnement du récepteur (ROC) et en calculant l’aire sous la courbe (ASC).
Classement des performances de produits de DAO du plus élevé au plus faible :
Produit DAO | ASC
qXR | 90,81 %
CAD4TB | 90,34 %
Lunit INSIGHT CXR | 88,61 %
InferRead DR Chest | 84,90 %
JF CXR-1 | 84,89 %
Comparaison de différents produits de DAO

## Slide 13: Où la DAO s’intègre-t-elle dans l’algorithme de dépistage de la tuberculose ?
La DAO peut être utilisée avec des lecteurs humains formés comme outil d’aide à la décision ou à la place de lecteurs humains formés.
Aux côtés de lecteurs humains
À la place des lecteurs humains
Dans les deux cas, les preuves sont insuffisantes pour soutenir l’utilisation de la DAO avec la seule radiographie du thorax pour le diagnostic de la tuberculose.
L’OMS recommande la DAO pour remplacer les lecteurs humains dans deux situations générales chez les personnes âgées de 15 ans et plus :
La DAO peut également fonctionner avec des lecteurs humains :
Aider les radiologues à optimiser leur flux de travail
Alerter les lecteurs humains des images anormales nécessitant une hiérarchisation
Fournir une assistance en matière de signalement
Assurer le contrôle qualité
Aider à la pré-lecture
Dépistage : la DAO peut être un outil précieux pour le dépistage des personnes asymptomatiques sans facteurs de risque importants (ex : la recherche active de cas).
Triage : la DAO peut être utile pour identifier la tuberculose chez les personnes présentant des symptômes de tuberculose, des marqueurs de risque ou d’autres résultats de test positifs (ex : dans les établissements de santé).
Le logiciel de DAO utilisé doit être conforme aux mêmes normes que celles évaluées par le Groupe d’élaboration des directives de l’OMS.

## Slide 14: Où la DAO s’intègre-t-elle dans l’algorithme de dépistage de la tuberculose ?
Il existe un certain nombre d’avantages à l’une ou l’autre de ces techniques.
Aux côtés de lecteurs humains
À la place des lecteurs humains
Le résultat de la DAO peut être utilisé par du personnel non radiologique formé pour décider du résultat du triage. Un score seuil est défini et toutes les personnes auxquelles un score DAO supérieur est attribué reçoivent des tests de confirmation du diagnostic.
Avantages :
Accès accru à la radiographie du thorax en cas de pénurie de lecteurs humains formés ou d’absence de lecteurs humains
Peut être utilisé pour trier rapidement les personnes par du personnel non radiologique dans des environnements à haut débit
La DAO ne s’épuise pas lors de la lecture de grandes quantités d’images
Pas de variabilité intra- et inter-lecteurs
La totalité du résultat de la DAO, ou parties du résultat, peut être utilisée pour informer les décisions de triage par des lecteurs humains formés aux côtés d’informations cliniques.
Avantages :
La DAO peut être utilisée pour compléter la prise de décision, améliorant potentiellement les performances du lecteur humain.
Alors que le jugement des lecteurs humains peut être utilisé :
  Lorsqu’une lecture DAO n’est pas concluante/proche du score seuil
  Dans les populations où la DAO n’est pas approuvée (ex : chez les enfants de moins de 15 ans)
  Aux côtés de la DAO pour la lecture des rayons X qui montrent une anomalie non tuberculeuse

## Slide 15: Où le DAO est-il utilisé dans l’algorithme de dépistage de la tuberculose du projet ? – pour une personnalisation par NTP
Informations suggérées :
  La DAO sera-t-elle utilisée à côté ou à la place du lecteur humain ?
  Qui recevra et examinera les résultats ?
  Quelle approche sera adoptée pour le dépistage des enfants de moins de 15 ans ?

## Slide 16: Produits DAO dans le catalogue GDF

## Slide 17: InferRead DR Chest
Dernière version : version 1
Certification : marquage CE classe IIa
Intrant
Radiographies thoraciques numériques postéro-antérieures (PA), antéro-postérieures (AP)
Peut être utilisé pour lire les images de tout type de machine de radiographie du thorax
Format d’image radiologique du thorax : DICOM, PNG, JPEG
Résultat
Pour chaque lecture de rayons X, InferRead DR Chest fournit :
Une carte thermique
Un résultat dichotomique pour la tuberculose
Un score d’anomalie pour la tuberculose
Un résultat dichotomique pour les anomalies non tuberculeuses
Un score d’anomalie pour les anomalies non tuberculeuses
Ceux-ci sont résumés dans un rapport structuré.
Déploiement
En ligne, hors ligne, hybride (utilisation hors ligne avec synchronisation en ligne)

## Slide 18: Système de diagnostic Infervision avec IA
Fonctionnalités de la fenêtre d'image
Collecte de cas
Fournir des commentaires
Instructions
Liste des lésions
Rapport généré automatiquement par l'IA

## Slide 19: Système de diagnostic Infervision avec IA - liste d’études
Ajouter un filtre ici
Le statut indique si le résultat prévu a été lu
Un résumé des résultats de l'IA
Ajuster les cas affichés par page

## Slide 20: Système de diagnostic Infervision avec IA - Seuil AI
Paramètres de seuil réglables par IA

## Slide 21: Infervision - Forfait et prix
Logiciel InferRead DR Chest (licence perpétuelle) Avec un nombre illimité de lectures pour une utilisation en ligne et hors ligne avec l’appareil dédié à l’utilisation hors ligne (ordinateur portable DAO). Une période de maintenance du produit (cycle de vie du support produit) de 10 ans, puis une version hors ligne peut être utilisée, mais la version en ligne cessera de fonctionner. Stockage/sauvegarde des données : toutes les données peuvent être téléchargées sur le cloud ou un serveur local spécifique. Une fonction d’effacement automatique permet aux utilisateurs d’effacer les études plus anciennes pour faire de la place aux études plus récentes. Serveur central fourni par Infervision sans coût supplémentaire (500 Go ou environ 35 000 images radiologiques). Pour 5 licences achetées, Infervision fournit un serveur de sauvegarde cloud gratuit de 1 To (environ 70 000 images radiologiques) jusqu’à 5 ans. Compatibilité avec le système à rayons X : non spécifique au fournisseur. Capacité d’intégrer tous les modèles de rayons X numériques générant des images radiologiques selon le format DICOM et transmission des images via le protocole DICOM 1 an de support et d’entretien est inclus | 2 700 $
Serveur d’ordinateur portable InferRead DR Chest (clé Schenker 15) 1x15,6", OLED Ultra HD, 100 % sRGB/DCI - 1x NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh, 8 Go GD 1x Intel Core i7-10750H 2x 8 Go (16 Go) DDR4-3200 Samsung 1x 1 To M.2 Samsung 970 EVO Plus, PCIe 3.0 x4, N 1x Intel Wi-Fi 6 AX200, Bluetooth 5.1 1x Clavier éclairé US (ISO) Stockage/sauvegarde des données : batterie polymère à 3 cellules intégrée, 73 WH, pouvant durer jusqu’à 600 minutes (10 heures). Serveur central fourni par Infervision sans coût supplémentaire (500 Go ou environ 35 000 radiographies thoraciques) Garantie de 2 ans incluse. Aucun pays n’est exclu comme destination finale Cet élément est obligatoire pour que le « logiciel InferRead DR Chest » soit opérationnel avec le « kit complet Delft Light » | 2 082 $

## Slide 22: Infervision - Forfait et prix
Installation et formation Directives d’installation, environnement d’exploitation du logiciel et configuration du serveur Étalonnage du seuil selon le protocole et la boîte à outils recommandés par l’OMS Formation en ligne d’une heure sur l’utilisation, l’administration et l’utilisation des logiciels à un maximum de 20 participants, dispensée par 2 formateurs en anglais ou en français. Fourniture de copies papier et numériques du matériel de formation à chaque personne formée | 248 $
Extension d’un an de support et de maintenance d’InferRead DR Chest Mise à niveau logicielle, correctifs et mise à jour gratuits effectués à distance. Assistance à distance pour la résolution des problèmes signalés dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de notification. Entretien correctif si nécessaire, remplacement du matériel, expédition sur le site, élimination du matériel défectueux, coût des travaux de remplacement, transport et organisation du personnel. Une séance de formation en ligne d’une heure sur l’utilisation, l’administration et l’utilisation des logiciels à un maximum de 20 participants, dispensée par 2 formateurs en anglais ou en français. Fourniture de copies papier et numériques du matériel de formation à chaque personne formée Cet article peut être acheté à tout moment au cours du cycle de maintenance/support du produit de 10 ans de la « licence perpétuelle du logiciel InferRead DR Chest » | 232 $
Assistance supplémentaire et maintenance prolongée de 3 ans Mise à niveau logicielle, correctifs et mise à jour gratuits effectués à distance. Assistance à distance pour la résolution des problèmes signalés dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de notification. Entretien correctif si nécessaire, remplacement du matériel, expédition sur le site, élimination du matériel défectueux, coût des travaux de remplacement, transport et organisation du personnel. Une séance par an de formation en ligne d’une heure sur l’utilisation, l’administration et l’utilisation des logiciels à un maximum de 20 participants, dispensée par 2 formateurs en anglais ou en français. Fourniture de copies papier et numériques du matériel de formation à chaque personne formée. Cet article peut être acheté à tout moment au cours du cycle de maintenance/support du produit de 10 ans de la « licence perpétuelle du logiciel InferRead DR Chest » | 522 $

## Slide 23: CAD4TB
Dernière version : version 7
Certification : marquage CE, classe IIb
Intrant
Radiographies thoraciques numériques postéro-antérieures (PA)
Peut être utilisé pour lire les images de tout type de machine de radiographie du thorax
Format d’image radiologique du thorax : DICOM, PNG, JPEG
Grâce à une application (SNAP4CAD), il est également possible d’utiliser des images radiologiques analogiques
Résultat
Pour chaque lecture de rayons X, CAD4TB fournit :
Un score d’anomalie pour la tuberculose
Une classification binaire « TB » ou « Non TB »
Un score de seuil par défaut personnalisable : 60
Une carte thermique
Pour le programme de dépistage, CAD4TB fournit un rapport complet avec les résultats du dépistage. Un tableau de bord de gestion avancé pour suivre l’évolution du dépistage est également disponible.
Déploiement
En ligne, hors ligne, hybride (utilisation hors ligne avec synchronisation en ligne)
PACS : CAD4TB est un mini système PACS capable de stocker jusqu’à 30 000 images radiologiques.
Si l’utilisateur a son propre système PACS, le résultat sur CAD4TB (score, rapport et carte thermique) peut être envoyée au système PACS.

## Slide 24
Registre de dépistage dans le système CAD4TB
Notes: Les colonnes indiquent :
l’identifiant du patient automatiquement attribué par le système CAD4TB
le nom du patient tel qu’enregistré
la date de naissance du patient telle qu’enregistrée
le sexe du patient tel qu’enregistré
la date de la radiographie
l’heure de la radiographie
le site de la radiographie
la note attribuée par DAO
la classification attribuée par DAO

## Slide 25
Fenêtre de visualisation CAD4TB montrant la carte thermique et le score - pas de TB
Score d’anomalie et classification dichotomique
  Carte thermique

## Slide 26: Fenêtre de visualisation CAD4TB montrant la carte thermique et le score - TB possible
Score d’anomalie et classification dichotomique
  Carte thermique indiquant la tuberculose

## Slide 27: Symptôme CAD4TB et rapport GXP

## Slide 28: Module d’informations CAD4TB montrant la répartition du sexe, de l’âge et du score

## Slide 29: Forfait et prix de CAD4TB V7
Une licence perpétuelle logicielle CAD4TB avec 12 mois d’assistance et de maintenance Cinq licences de visualisation (cinq ordinateurs supplémentaires peuvent visualiser des images sur le serveur CAD4TB) Le client peut choisir : Où stocker les radiographies : sur le serveur local, le cloud local ou le serveur du fournisseur. Jusqu’à 300 images par licence et par jour peuvent être stockées sur le serveur Delft (à l’aide d’Amazon Web Services). De dépersonnaliser automatiquement les données Un an d’assistance et de maintenance, à compter du jour de l’installation réussie et de l’acceptation par l’utilisateur | 12 750 $
Un boîtier CAD4TB + une tablette 10" Capacité de stockage d’environ 20 000 images Fourni avec un disque USB (1 To) pour la sauvegarde hors ligne Un an de garantie, à compter du jour de l’installation réussie et de l’acceptation par l’utilisateur La période de garantie totale ne peut pas dépasser quatre ans à compter du jour de l’acceptation initiale réussie par l’utilisateur | 2 750 $
Une réduction de prix basée sur le volume lors de l’achat de plusieurs licences permanentes CAD4TB
Nombre de licences permanentes CAD4TB achetées | Prix (par licence) en dollars américains (USD)
1–9 | 12 750,00
10–19 | 11 475,00
20–49 | 10 837,50
+ de 50 | 10 200,00

## Slide 30: Forfait et prix de CAD4TB V7
Installation et formation Environnement d’exploitation du logiciel et configuration du serveur Installation (logiciel et matériel) et Étude d’étalonnage du score seuil dans le cadre de l’utilisation prévue sur la base du protocole et de la boîte à outils de l’OMS | 1 150 $
Extension d’un an de l’assistance et de la maintenance Correctifs logiciels, mises à niveau et mises à jour gratuits Assistance à distance pour la résolution des problèmes dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de notification Maintenance corrective Couvrant le matériel de remplacement, l’expédition sur le site, l’élimination du matériel défectueux, le coût des travaux de remplacement, le transport et l’organisation du personnel Formation théorique et pratique à distance d’une journée, jusqu’à 10 opérateurs Copies papier et numériques du matériel de formation à l’intention de chaque personne formée Accès à la plateforme en ligne Delft eLearning pour chaque personne formée Note : à acheter en même temps qu’une licence perpétuelle de logiciel CAD4TB ou d’un boîtier CAD4TB ou pendant la période de garantie initiale de l’article. Prolonge la période de garantie initiale d’un système CAD4TB (licence et boîtier) de 12 mois. | 5 100 $
Extension de trois ans de l’assistance et de la maintenance | 11 475 $
Notes: Remise

## Slide 31: RÉCAPITULATIF SUR LA RADIOLOGIE DE BASE

## Slide 32: Types de technologie de radiographies
Ensemble générateur et détecteur numérique
Radiographie numérique (RN)
Générateur analogique et détecteur numérique ou lecteur CR existants
Rénovation et radiographie assistée par ordinateur (RC)
Générateur analogique et traitement manuel de l’image
Radiographie analogique
Derniers développements en matière de technologie radiologique
Récepteur d’image : détecteur à semi-conducteur
Traitement automatique de l’image à l’aide du logiciel fourni
Résultat numérique (DICOM, JPEG)
Intégration avec PACS possible grâce au format d’image numérique
La lecture par DAO est automatique
Qualité d’image élevée et meilleure efficacité de la dose de rayonnement
Systèmes portables disponibles
Génération rapide d’images
Récepteur d’image : nouveau détecteur numérique (mise à niveau) ou numériseur/lecteur CR (CR)
Le traitement de l’image peut être automatique à l’aide d’un logiciel (mise à niveau) ou nécessite une numérisation à l’aide d’un lecteur RC (RC)
Le résultat obtenu est numérique (DICOM, JPEG)
Intégration avec PACS possible grâce au format d’image numérique
La lecture par DAO n’est possible qu’après la numérisation
L’efficacité de la dose de rayonnement est inférieure à celle des systèmes DR
Méthode traditionnelle d’imagerie par rayons X
Récepteur d’image : film analogique
Traitement par voie humide à l’aide de ressources humaines formées pour générer l’image finale
Besoin d’un lecteur humain formé pour interpréter le film, difficile à utiliser sur le terrain
Le résultat obtenu est le film radiologique
Intégration avec PACS impossible
La lecture par DAO n’est possible qu’après la numérisation
Baisse du débit possible en raison du traitement complexe de l’image
Mauvaise efficacité de la dose de rayonnement
Notes: Types de technologie de radiographies

## Slide 33: PRÉSENTATION DES SYSTÈMES DE RADIOGRAPHIE ULTRA-PORTABLES

## Slide 34: Présentation du système de radiographie ultra-portable (UP-XR)
Types de systèmes radiologiques :
Ultra portable :
Charge de travail faible à modérée, alimenté par batterie, qualité d’image acceptable, faible rayonnement, adapté au terrain
Stationnaire :
Charge de travail élevée, électricité stable, radiologie générale, offre une qualité d’image élevée
Mobile :
Charge de travail modérée, alimentation électrique intermittente, peut être déplacé/enroulé, qualité d’image élevée
Avantages du système d’UP-XR :
Décentraliser le dépistage par radiographie et élargir l’accès
Fonctionnement avec batterie intégrée
Faible poids—réduction de la pression physique sur le personnel transportant ou installant le système
Réduction de l’exposition aux rayonnements
La qualité d’image serait comparable à celle d’une radiographie fixe
Inconvénients du système d’UP-XR :
Durée de vie limitée de la batterie lors de l’utilisation d’appareils sans connexion à l’alimentation secteur
Débit faible à moyen
Les supports de détecteur et de générateur plus portables peuvent être plus manuels à utiliser

## Slide 35: FUJIFILM XAIR

## Slide 36
Système central
Support de détecteur
Générateur
Détecteur
Marquage CE pour les systèmes de dispositifs médicaux et les ensembles de procédures
Le générateur, le détecteur et la console sont tous équipés de batteries Li-ion intégrées, ce qui permet une utilisation sur le terrain sans électricité pendant des périodes limitées.
Le générateur est équipé d’un commutateur manuel pour permettre le fonctionnement à distance du système à une distance de 2,5 mètres.
Support de générateur léger et pliable avec réglage vertical de 38 à 164 cm et capable d’une rotation de 90 degrés.
Support de détecteur léger et pliable capable de soutenir le détecteur à la fois verticalement et horizontalement.
La Console Advance dispose d’un logiciel de traitement et de manipulation d’images installé et fournit également le lien vers CAD4TB.
Console Advance
Le système central se compose d’un générateur de rayons X ultra-léger (FDR Xair XD2000), d’un détecteur de rayons X FDR sans fil (FDR D-EVO II) et d’une console HP Advance (DR-ID 300CL).
Support du générateur

## Slide 37
Accessoires
Équipement de radioprotection
Sources d’alimentation supplémentaires et externes
Signaux de danger de rayonnement
Tablier en plomb
Banque d’alimentation
Étui de transport
Batteries de générateur et de détecteur interchangeables avec chargeur de batterie
Étui de transport, capable de transporter tous les composants du système Fujifilm Xair et pouvant être transporté sur un mini chariot de transport.
Équipement de radioprotection
Incluant 1 tablier de protection en plomb, 10 autocollants de détection des chocs et au moins 1 panneau de mise en garde contre les radiations résistant à l’eau, durable et portable, mentionnant le risque de radiation et pour les grossesses
Sources d’alimentation supplémentaires et externes
La batterie et le chargeur du détecteur de remplacement sont fournis avec le système afin que la batterie du détecteur puisse être remplacée pour prolonger les opérations sur le terrain.
Banque d’alimentation FDR Xair pour recharger tous les composants électriques dans des situations de dépistage sans accès à l’électricité.
En plus du système de base, un équipement accessoire est fourni pour assurer le fonctionnement en douceur et en toute sécurité du système sur le terrain, notamment :
Autocollants de choc

## Slide 38: Kit complet Fujifilm Xair - Prix
Dans le catalogue GDF, le prix du kit complet Fujifilm Xair est de 47 000 $.
Composant | Poids (kg)
Générateur de rayons X | 3,5
Support de générateur de rayons X | 1,7
Détecteur de rayons X (piles incluses) | 3,4
Support de détecteur de rayons X | 3,0
Ordinateur portable Console Advance | 1,25
Tablier en plomb | 4,9
Chargeur(s) de batterie | 0,5
Banque d’alimentation | 0,67
Étui de transport | 10
Adaptateur CA | 0,51
Total | 29,4
Le kit complet comprend :
Le kit complet doit être acheté avec une installation et une formation coûtant 2 000 $,

## Slide 39: Kit complet Fujifilm Xair - Prix
Garantie
Un an de garantie est inclus à compter du jour de l’installation réussie et de l’acceptation par l’utilisateur. Comprend :
Visites pour maintenance préventive et corrective, avec fourniture d’un rapport de maintenance
Correctifs logiciels, mises à niveau et mises à jour
Service d’assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible pour les appels de service, garantissant une résolution des problèmes dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de notification des problèmes
Remplacement/réparation des composants défectueux (à l’exclusion des batteries), avec coûts de transport associés inclus
Une séance de formation théorique et pratique
Installation et formation
Une séance de formation théorique et pratique d’un maximum de 6 opérateurs sur la sécurité, l’utilisation, le transport et l’entretien par instrument (En/Fr)
Fourniture de copies papier et numériques du matériel de formation.
Installation effectuée en même temps que la formation
Extension de garantie
Extension d’un an : 5 000 $
Extension de trois ans : 15 000 $
L’extension de garantie doit être achetée lors de l’achat du kit complet Fujifilm ou pendant la période de garantie initiale.
Max 50 ans

## Slide 40: Connexion avec Infervision
En ligne
Le Fujifilm FDR Xair, un autre appareil (ordinateur portable ou tablette) est nécessaire en plus de la Fujifilm Console Advance afin d’accéder au serveur cloud de DAO
Hybride
La configuration hybride utilise la configuration de l’équipement hors ligne, mais avec une synchronisation préconfigurée des données vers un serveur lorsque la connexion Internet est rétablie après des périodes d’exploitation hors ligne.
Hors ligne
Les infervisions dédiées à l’ordinateur portable DAO comme indiqué dans l’image sont nécessaires lorsqu’elles sont combinées avec le Fujifilm FDR Xair afin d’accéder au serveur cloud de DAO

## Slide 41: Connexion avec CAD4TB
En ligne
La Fujifilm Xair Console Advance reçoit les images radiologiques du détecteur et les envoie à la tablette CAD4TB fournie.
La tablette CAD4TB les envoie ensuite vers le cloud CAD4TB contenant l’intelligence artificielle.
Les résultats fournis par la CAD4TB sont affichés sur la plateforme Internet de la CAD4TB, accessible depuis les navigateurs Internet de la tablette.
Hors ligne
Le boîtier CADTB (illustré) contenant l’intelligence artificielle est connecté à l’ordinateur portable Console Advance Fujifilm et analyse les radiographies qu’il reçoit de l’ordinateur portable.
Les résultats fournis par la CAD4TB sont affichés sur l’ordinateur portable de la console.
Hybride
La configuration hybride utilise la configuration de l’équipement hors ligne, mais avec une synchronisation préconfigurée des données vers un serveur lorsque la connexion Internet est rétablie après des périodes d’exploitation hors ligne.

## Slide 42: Console Advance CAD4TB Inter-Communication
Enregistrement du patient
    Veuillez saisir les informations requises sur le patient
2. Enregistrement du menu Exposition
Sélectionnez le menu Exposition et enregistrez-vous.
Après avoir enregistré le menu Exposition, cliquez sur

## Slide 43: Console Advance CAD4TB Inter-Communication
Exposition
Une coche verte s'affiche lorsque vous êtes prêt pour l'exposition.
3. Prêts à l'exposition des rayons X

## Slide 44: Console Advance CAD4TB Inter-Communication
L’image radiologique est affichée sur la console.
Cliquez sur pour terminer ; l’image sera transférée automatiquement.
Transférer l’image vers le système CAD4TB.
Boîtier CAD4TB
Console Advance
Procéder au raccordement avec câble LAN
Routeur CAD4TB
Procéder au raccordement avec câble LAN

## Slide 45: Console Advance CAD4TB Inter-Communication
5. Transférer l'image DICOM de la console FUJIFILM à Delft CAD4TB
Sélectionnez le nom du patient pour ouvrir la visionneuse
En sélectionnant le patient, la visionneuse s'ouvrira et affichera le score CAD4TB et la carte thermique

## Slide 46: DELFT LIGHT

## Slide 47
Système central
Support de suspension du panneau de détecteur
Générateur
Support du générateur
Détecteur
Marquage CE pour les systèmes de dispositifs médicaux et les ensembles de procédures
Le générateur, le détecteur et la console sont tous équipés de batteries Li-ion intégrées, ce qui permet une utilisation sur le terrain sans électricité pendant des périodes limitées.
Le générateur est équipé d’un commutateur manuel pour permettre le fonctionnement à distance du système à une distance de 3 mètres.
Le support du générateur en aluminium est capable de pivoter à 360 degrés et peut être démonté pour le transport dans son propre sac (également fourni en dotation).
Le support du panneau du détecteur (VersariX) peut être utilisé pour suspendre le détecteur à des supports improvisés (murs ou portes) et peut être réglé verticalement (plage de 40 à 200 cm).
La console dispose d’un logiciel de traitement et de manipulation d’images installé et fournit également le lien vers CAD4TB.
Console
Le système central se compose d’un générateur de rayons X TR 90/20 (fabriqué par Mikasa), d’un détecteur de rayons X CXDI 702-C avec son logiciel d’application (Canon NE) et son ordinateur portable HP, ainsi que de son progiciel.

## Slide 48
Accessoires
Équipement de radioprotection
Sources d’alimentation supplémentaires et externes
Signaux de danger de rayonnement
Tablier en plomb
Panneau solaire MobiSun avec banque d’énergie intégrée
Sac à dos
Batteries de générateur et de détecteur interchangeables avec chargeur de batterie
Sac à dos, capable de transporter tous les composants du système Delft Light, à l’exception du support du générateur (qui est livré avec son propre sac)
Équipement de radioprotection
Incluant 1 tablier de protection en plomb, 10 autocollants de détection des chocs et au moins 5 panneau de mise en garde contre les radiations résistant à l’eau, durable et portable, mentionnant le risque de radiation et pour les grossesses
Sources d’alimentation supplémentaires et externes
Les batteries et les chargeurs du détecteur de remplacement (x2) sont fournis avec le système. Le chargeur recharge deux batteries simultanément.
Panneau solaire et banque d’alimentation pour recharger tous les composants électriques dans des situations de dépistage sans accès à l’électricité
En plus du système de base, un équipement accessoire est fourni pour assurer le fonctionnement en douceur et en toute sécurité du système sur le terrain, notamment :
Autocollants de choc

## Slide 49: Résumé : le pack ultra-portable de GDF
Inclus :
Générateur de rayons X avec commutateur manuel et détecteur
Support du générateur et support du panneau du détecteur
Ordinateur portable console à rayons X
Logiciel CAD4TB, boîtier hors ligne, tablette
Sac à dos
Tablier en plomb, autocollants de choc, panneaux de danger de rayonnement
Batteries de remplacement pour le détecteur, chargeur de batterie, panneau solaire
NON inclus :
Bouclier thyroïdien
Bouclier en plomb
Générateur
Support du générateur
Détecteur
Support de suspension du panneau de détecteur
Console

## Slide 50: Connexion avec CAD4TB
La façon dont Delft Light se connecte à CAD4TB dépend de l’utilisation du système en ligne ou hors ligne.
Cloud CAD4TB
Les images sont stockées en ligne.
Les données sont analysées via un serveur de données sécurisé.
Boîtier CAD4TB
Les images sont stockées localement.
Les images sont synchronisées avec le cloud CAD4TB lorsque la connexion Internet est disponible.
En ligne
Hors ligne

## Slide 51: Connexion avec CAD4TB
En ligne
La console Delft Light reçoit les images radiologiques du détecteur et est utilisée pour les télécharger vers le cloud de DAO contenant l’intelligence artificielle.
Les résultats fournis par la CAD4TB sont affichés sur la plateforme Internet de la CAD4TB, accessible depuis les navigateurs Internet.
Hors ligne
Le boîtier CADTB (illustré) contenant l’intelligence artificielle est connecté à l’ordinateur portable de la console et analyse les radiographies qu’il reçoit de l’ordinateur portable.
Les résultats fournis par la CAD4TB sont affichés sur l’ordinateur portable de la console.
Hybride
La configuration hybride utilise la configuration de l’équipement hors ligne, mais avec une synchronisation préconfigurée des données vers un serveur lorsque la connexion Internet est rétablie après des périodes d’exploitation hors ligne.

## Slide 52
Les systèmes de DAO et d’UP-XR offrent tous deux une opportunité d’accroître les résultats des programmes de dépistage de la tuberculose :
Le système de DAO en remplaçant ou en complétant les ressources limitées en lecteurs humains formés
Le système d’UP-XR en étant suffisamment facile à transporter vers des communautés difficiles d’accès, telles que celles qui ne sont pas facilement accessibles par les réseaux routiers
De plus, aux niveaux inférieurs d’un système de santé, l’utilisation de ces deux technologies, ainsi que d’autres outils de diagnostic de confirmation portables émergents (ex : test de dépistage de la tuberculose Truenat, alimenté par batterie), permettra de décentraliser le dépistage et la détection de la tuberculose et, moyennant une planification et un financement appropriés, d’accroître considérablement l’accès du public à des outils de dépistage et de diagnostic sensibles.

## Slide 53: Résumé
Le logiciel de DAO est un outil d’interprétation qui utilise l’intelligence artificielle pour détecter la tuberculose sur les radiographies du thorax.
Le logiciel de DAO a une précision comparable, voire supérieure à celle des lecteurs humains.
L’OMS recommande d’utiliser la DAO avec des lecteurs humains ou à la place des lecteurs humains lors du dépistage de la population générale (>15 ans).
L’OMS reconnaît l’UP-XR comme un sous-type de la radiographie numérique portable.
Les systèmes d’UP-XR sont adaptés au terrain. Ils peuvent fonctionner sur seule batterie, émettre moins de rayonnement et produire des images comparables à celles des machines fixes.
Lors de l’achat, les systèmes d’UP-XR sont livrés avec un système de base complet et un ensemble d’accessoires.
Les systèmes d’UP-XR et de DAO sont intégrés de différentes manières, selon que l’utilisation est en ligne, hors ligne ou hybride.
Ensemble, l’UP-XR et la DAO sont une opportunité de décentraliser le dépistage et les soins de la tuberculose.

## Slide 54: Vérification des connaissances - Question 1
Deux radiographies pulmonaires sont effectuées sur des personnes par un système de DAO. L’un se voit attribuer un score de 80 et l’autre un score de 60.
Est-ce que cela signifie que la deuxième personne est 25 pour cent moins susceptible d’avoir la tuberculose que la première ?
Notes: RÉPONSE : Non, car le résultat de la DAO n’est pas liée de manière linéaire à la probabilité d’avoir la tuberculose. Il n’y a pas de relation entre les deux scores.

## Slide 55: Vérification des connaissances - Question 2
Les résultats de la DAO peuvent-ils être utilisés seuls pour diagnostiquer la tuberculose ?
Notes: RÉPONSE : Non, la DAO n’est pas valide pour diagnostiquer la tuberculose et n’est pas recommandée par l’OMS. Toute personne ayant un score de DAO élevé doit subir un test de diagnostic de confirmation, par exemple, en utilisant Xpert ou Truenat.

## Slide 56: Vérification des connaissances—Question 3
Que comprend généralement un résultat de DAO ?
(Sélectionner toutes les réponses appropriées)
Score d’anomalie numérique
Classification « TB possible », « Non TB »
Carte thermique
Notes: RÉPONSE - tout sauf la carte thermique.

## Slide 57: Vérification des connaissances—Question 4
Il existe quatre types de technologie de radiographie.
Pouvez-vous les nommer ?
Notes: RÉPONSE : numérique (DR), informatique (CR), mise à niveau, analogique

## Slide 58: Vérification des connaissances-Question 5
Quels sont les avantages de l’utilisation de la radiographie ultra-portable ? (Sélectionner toutes les réponses appropriées)
Capacité à dépister les groupes à haut risque dans des zones difficiles d’accès par route
Flux plus élevé qu’avec machine fixe
Réduction de l’exposition aux rayonnements
Réduction de la pression physique sur le personnel utilisant la machine
Notes: RÉPONSE : Tous, sauf flux plus élevé - le flux peut être inférieur à celui des appareils fixes

## Slide 59: Acknowledgement
This translation was made possible by Cooperative Agreement Number NU2GGH002490 from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (U.S. CDC).
Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of the U.S. CDC or the U.S. Department of Health and Human Services.